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X射线荧光发射光谱仪(XES)安装准备条件


为确保设备安装调试工作顺利进行，请在安装工程师抵达现场前，按以下要求完
成各项准备工作。如因客户方未按要求准备导致安装延误或产生额外费用，相关
责任由客户方承担。


一、 运输与搬运条件


1、货物接收：
设备运抵现场后，请首先核对包装箱数量，并仔细检查包装箱是否有破损、碰撞
指示器是否变红、倾斜指示器是否显示过度倾斜。如有异常，请立即拍照留存，
要求运输负责人签字确认，并第一时间通知我司。若因运输原因导致部件损坏，
此记录将作为索赔依据。


2、搬运要求：
•   设备宜安装于一楼。若安装于其他楼层，须确保有货梯可用，货梯承重 ≥ 1  吨，货梯门宽度 ≥ 1.2 米，深度 ≥ 1.3 米。如不满足条件，需提前安排吊装。
•  搬运过程中应使用叉车和低平板手推车（如图1、图2所示），严禁使用如图3所 示的小轮手推车。
•  搬运与吊装过程中须轻拿轻放，避免剧烈震动，设备倾斜角度不得超过 30°。
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二、 场地条件

	项目
	要求

	安装空间
	面积 ≥ 3 m × 4 m；仪器靠墙侧预留 ≥ 70 cm 检修空间；正面预留充足操作空间

	入口与通道
	实验室入口宽度 ≥ 120 cm，高度 ≥ 150 cm

	
承重要求（非一楼）
	
地面承重 ≥ 500 kg/m²

	
电梯要求（非一楼）
	电梯轿厢尺寸 ≥ 宽 120 cm × 高 150 cm × 深 130 cm， 货梯

	环境要求
	避免阳光直射；远离腐蚀性气体（酸性、含盐分） 及粉尘；配备空调及良好通风
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左图为：产品尺寸图；右图为：安装布局参考示意图
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三、 电源与电气条件


	设备
	电源要求
	空开规格
	备注

	主机
	单相 180~240 V，功率 4 kW
	

2P ，C40(2个)，
不带漏电保护
	

电源线径≥6 mm²

	水冷机
	单相 180~240 V，功率 5 kW
	
	

	电脑及显示器
	单相 180~240 V，功率 1 kW
	
	




•  所有空开均须安装于配电箱内，配电箱内置地线端子。
•  专用独立地线：接地电阻 < 5 Ω。
•   请提前准备 3 个 10 A 插座。


四、 温湿度控制


•      温度：18 ℃ ~ 25 ℃,运行期间温度波动 ≤ 1 ℃
•      湿度：40 % ~ 60 %，运行期间湿度波动 ≤ 10 %
•      建议预留排水口，供除湿机连续排水使用。
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五、辅助设备与耗材准备

	类别
	物品
	规格/备注

	水冷系统
	去离子水
	50 升

	气体
	氦气
	40 L，纯度普通氦气即可

	办公桌
	电脑桌
	建议尺寸 80 cm × 40 cm



六、网络与信息化

实验室应具备稳定的网络环境，便于设备联网调试及后续数据传输。

七、安装与调试说明

1.   开箱与安装：货物签收后，客户不得私自开箱，须在我司工程师现场 见证下方可进行。私自开箱造成的一切后果由客户自行承担。
2.   人员要求：安装、调试与培训交叉进行，建议设备管理员全程参与。 未经工程师允许，任何人不得操作设备，否则造成的设备损坏或人员 伤害，我司不承担相关责任。
3.   周期与验收：安装调试及培训通常需3 ~ 5 天。设备达到合同约定技术 指标后，客户应在 1 ~ 2 个工作日内组织验收，并在验收报告上签字盖 章。
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八、客户确认


本人已完全了解以上安装准备条件，并承诺在安装工程师抵达现场前，完 成上述所有准备工作。






客户签字：                             日期：   年   月    日





如有任何疑问，请联系：



[image: ] 技术支持：rapidxafs@rapid-xas.com
[image: ] 联系电话：400 801 9538  0551-62559099
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